## All Fields
Рекомендовані поля для експорту з Agilent MassHunter
Контекст: Agilent 1260 Infinity II + Agilent Ultivo LC/TQ G6465B. Таблиця для узгодження шаблону експорту з MassHunter.
Field | Що означає | Навіщо алгоритму | Обов'язковість | Чи може бути в MassHunter export | Рекомендований рівень | Критично для artifact detection
SampleName | Назва зразка | Ідентифікація рядка та зв’язок із лабораторним записом | Обов’язково | Так | Minimum | Так
SampleType | Тип зразка: Unknown / Standard / QC / Blank | Відділяє реальні зразки від blank, QC та калібраторів | Обов’язково | Так / інколи з batch metadata | Minimum | Так
BatchID | Ідентифікатор серії аналізу | Для batch effect, групування та аналізу стабільності серії | Обов’язково | Часто так | Minimum | Так
InjectionOrder | Порядок інжекції в серії | Потрібно для виявлення drift і carryover | Обов’язково | Часто так, іноді через batch/report | Minimum | Так
AcqDateTime | Дата і час інжекції | Дає часовий контекст і допомагає бачити дрейф по серії | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
VialPosition | Позиція віали | Корисно для трасування помилок і перевірки послідовності інжекцій | Опційно | Часто так | Ideal | Ні
CompoundName | Назва аналіта | Основний ідентифікатор цілі аналізу | Обов’язково | Так | Minimum | Так
PrecursorMz | m/z материнського іона | Визначає MRM transition | Обов’язково | Так | Minimum | Так
ProductMz | m/z дочірнього іона | Визначає MRM transition | Обов’язково | Так | Minimum | Так
TransitionName / IonName | Назва переходу | Зручно для зв’язку з методом і контролю qualifier/quantifier іонів | Бажано | Так | Good | Ні
Polarity | Режим іонізації: positive / negative | Важливо для коректної інтерпретації переходів та зіставлення даних | Бажано | Так | Ideal | Ні
RetentionTime | Фактичний час утримування піка | Один із головних критеріїв підтвердження піка | Обов’язково | Так | Minimum | Так
ExpectedRT | Очікуваний RT із методу | Дає базу для порівняння з фактичним RT | Бажано | Так | Good | Ні
RTDelta | Відхилення фактичного RT від очікуваного | Сильний сигнал для confidence scoring і artifact detection | Бажано | Іноді прямо, або легко обчислюється | Good | Так
RTWindow | Допустиме вікно RT | Дозволяє оцінювати, чи пік в межах методу | Опційно | Часто так | Ideal | Ні
Area | Площа піка | Основний кількісний показник | Обов’язково | Так | Minimum | Так
Height | Висота піка | Додатковий показник інтенсивності | Обов’язково | Так | Minimum | Так
PeakStartTime | Початок інтеграції піка | Дає змогу оцінити ширину та якість інтеграції | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
PeakEndTime | Кінець інтеграції піка | Дає змогу оцінити ширину та якість інтеграції | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
PeakWidth | Ширина піка | Корисно для виявлення шуму, поганого shape і matrix effects | Бажано | Іноді так, або обчислюється | Ideal | Ні
SignalToNoise / SNR | Співвідношення сигнал/шум | Один із найкращих індикаторів якості піка | Дуже бажано | Так | Good | Так
BaselineNoise | Рівень шуму базової лінії | Дає кращу інтерпретацію слабких сигналів | Опційно | Іноді так | Ideal | Ні
PeakSymmetry | Симетрія піка | Допомагає виявляти погані або спотворені піки | Опційно | Частіше ні, але можна обчислювати окремо | Ideal | Ні
TailingFactor | Коефіцієнт tailing | Важливий для оцінки хроматографічної якості | Опційно | Частіше ні, але можна обчислювати окремо | Ideal | Ні
ISTDName | Назва внутрішнього стандарту | Дає зрозуміти, з чим нормалізується аналіт | Дуже бажано | Так | Good | Ні
ISTDArea | Площа піка внутрішнього стандарту | Основа для нормалізації сигналу | Дуже бажано | Так | Good | Так
NormalizedArea | Area / ISTDArea | Один із найкорисніших показників для моделі | Дуже бажано | Часто обчислюється окремо | Good | Так
ISTDConcentrationRatio | Відношення концентрації до ISTD | Корисно у quant workflow та калібруванні | Опційно | Так, у workflow підтримується | Ideal | Ні
Qualifier1Area | Площа 1-го qualifier transition | Дозволяє перевірити ідентичність аналіта | Бажано | Так | Ideal | Ні
Qualifier2Area | Площа 2-го qualifier transition | Додатковий confirmatory канал | Опційно | Так | Ideal | Ні
QualifierRatio | Відношення qualifier до quantifier | Один із ключових критеріїв підтвердження | Дуже бажано | Так | Good | Так
ExpectedQualifierRatio | Очікуване qualifier ratio з методу | База для оцінки відхилення | Бажано | Так | Ideal | Ні
QualifierPassFlag | Чи пройдено критерій qualifier ratio | Готовий індикатор для rule engine / ML | Дуже бажано | Так | Good | Так
ManualIntegrationFlag | Чи пік редагувався вручну | Дуже важливо для довіри до даних | Дуже бажано | Часто так | Good | Так
IntegrationType | Auto / Manual | Дає контекст, як отриманий результат | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
CalibrationLevel | Рівень калібратора | Потрібно для побудови / перевірки калібрування | Бажано | Так | Ideal | Ні
CalculatedConcentration | Розрахована концентрація | Фінальний кількісний результат | Бажано | Так | Ideal | Ні
AccuracyPercent | Відсоток точності | Дозволяє оцінити надійність результату по стандартам/QC | Бажано | Так | Ideal | Ні
ResponseFactor / RelativeResponseFactor | Відгук аналіта відносно концентрації | Корисно для контролю калібрування | Опційно | Так | Ideal | Ні
OutlierFlag | Ознака викиду | Дає готовий прапорець для виключення сумнівних точок | Бажано | Так | Ideal | Ні
BlankType | Solvent / Process / Instrument blank | Дуже корисно для artifact detection | Дуже бажано | Зазвичай не з коробки, краще додавати окремо | Ideal | Так
QCFlag | Ознака QC-зразка | Потрібно для drift control і оцінки стабільності | Дуже бажано | Часто через sample metadata | Ideal | Ні
CarryoverFlag | Ознака можливого переносу | Корисно для автоматичного зниження confidence | Бажано | Частіше обчислюється окремим правилом | Ideal | Ні

## Summary
Швидкий пріоритет полів
Рівень | Що включає | Для чого | Рекомендація
Minimum | Базова ідентифікація зразка, аналіта і піка | Стартовий експорт для першого алгоритму | Попросити одразу
Good | Поля для confidence scoring та artifact detection | Найкращий баланс користі та складності | Оптимальний перший реліз
Ideal | Розширені QA/QC, calibration і service fields | Для зрілої моделі та глибшого контролю якості | Додавати поетапно
Найцінніші поля для artifact detection
SampleType
BlankType
InjectionOrder
RetentionTime
RTDelta
Area
ISTDArea
NormalizedArea
SignalToNoise / SNR
QualifierRatio
QualifierPassFlag
ManualIntegrationFlag

## Minimum
Minimum fields
Field | Що означає | Навіщо алгоритму | Обов'язковість | Чи може бути в MassHunter export | Рекомендований рівень | Критично для artifact detection
SampleName | Назва зразка | Ідентифікація рядка та зв’язок із лабораторним записом | Обов’язково | Так | Minimum | Так
SampleType | Тип зразка: Unknown / Standard / QC / Blank | Відділяє реальні зразки від blank, QC та калібраторів | Обов’язково | Так / інколи з batch metadata | Minimum | Так
BatchID | Ідентифікатор серії аналізу | Для batch effect, групування та аналізу стабільності серії | Обов’язково | Часто так | Minimum | Так
InjectionOrder | Порядок інжекції в серії | Потрібно для виявлення drift і carryover | Обов’язково | Часто так, іноді через batch/report | Minimum | Так
CompoundName | Назва аналіта | Основний ідентифікатор цілі аналізу | Обов’язково | Так | Minimum | Так
PrecursorMz | m/z материнського іона | Визначає MRM transition | Обов’язково | Так | Minimum | Так
ProductMz | m/z дочірнього іона | Визначає MRM transition | Обов’язково | Так | Minimum | Так
RetentionTime | Фактичний час утримування піка | Один із головних критеріїв підтвердження піка | Обов’язково | Так | Minimum | Так
Area | Площа піка | Основний кількісний показник | Обов’язково | Так | Minimum | Так
Height | Висота піка | Додатковий показник інтенсивності | Обов’язково | Так | Minimum | Так

## Good
Good fields
Field | Що означає | Навіщо алгоритму | Обов'язковість | Чи може бути в MassHunter export | Рекомендований рівень | Критично для artifact detection
TransitionName / IonName | Назва переходу | Зручно для зв’язку з методом і контролю qualifier/quantifier іонів | Бажано | Так | Good | Ні
ExpectedRT | Очікуваний RT із методу | Дає базу для порівняння з фактичним RT | Бажано | Так | Good | Ні
RTDelta | Відхилення фактичного RT від очікуваного | Сильний сигнал для confidence scoring і artifact detection | Бажано | Іноді прямо, або легко обчислюється | Good | Так
SignalToNoise / SNR | Співвідношення сигнал/шум | Один із найкращих індикаторів якості піка | Дуже бажано | Так | Good | Так
ISTDName | Назва внутрішнього стандарту | Дає зрозуміти, з чим нормалізується аналіт | Дуже бажано | Так | Good | Ні
ISTDArea | Площа піка внутрішнього стандарту | Основа для нормалізації сигналу | Дуже бажано | Так | Good | Так
NormalizedArea | Area / ISTDArea | Один із найкорисніших показників для моделі | Дуже бажано | Часто обчислюється окремо | Good | Так
QualifierRatio | Відношення qualifier до quantifier | Один із ключових критеріїв підтвердження | Дуже бажано | Так | Good | Так
QualifierPassFlag | Чи пройдено критерій qualifier ratio | Готовий індикатор для rule engine / ML | Дуже бажано | Так | Good | Так
ManualIntegrationFlag | Чи пік редагувався вручну | Дуже важливо для довіри до даних | Дуже бажано | Часто так | Good | Так

## Ideal
Ideal fields
Field | Що означає | Навіщо алгоритму | Обов'язковість | Чи може бути в MassHunter export | Рекомендований рівень | Критично для artifact detection
AcqDateTime | Дата і час інжекції | Дає часовий контекст і допомагає бачити дрейф по серії | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
VialPosition | Позиція віали | Корисно для трасування помилок і перевірки послідовності інжекцій | Опційно | Часто так | Ideal | Ні
Polarity | Режим іонізації: positive / negative | Важливо для коректної інтерпретації переходів та зіставлення даних | Бажано | Так | Ideal | Ні
RTWindow | Допустиме вікно RT | Дозволяє оцінювати, чи пік в межах методу | Опційно | Часто так | Ideal | Ні
PeakStartTime | Початок інтеграції піка | Дає змогу оцінити ширину та якість інтеграції | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
PeakEndTime | Кінець інтеграції піка | Дає змогу оцінити ширину та якість інтеграції | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
PeakWidth | Ширина піка | Корисно для виявлення шуму, поганого shape і matrix effects | Бажано | Іноді так, або обчислюється | Ideal | Ні
BaselineNoise | Рівень шуму базової лінії | Дає кращу інтерпретацію слабких сигналів | Опційно | Іноді так | Ideal | Ні
PeakSymmetry | Симетрія піка | Допомагає виявляти погані або спотворені піки | Опційно | Частіше ні, але можна обчислювати окремо | Ideal | Ні
TailingFactor | Коефіцієнт tailing | Важливий для оцінки хроматографічної якості | Опційно | Частіше ні, але можна обчислювати окремо | Ideal | Ні
ISTDConcentrationRatio | Відношення концентрації до ISTD | Корисно у quant workflow та калібруванні | Опційно | Так, у workflow підтримується | Ideal | Ні
Qualifier1Area | Площа 1-го qualifier transition | Дозволяє перевірити ідентичність аналіта | Бажано | Так | Ideal | Ні
Qualifier2Area | Площа 2-го qualifier transition | Додатковий confirmatory канал | Опційно | Так | Ideal | Ні
ExpectedQualifierRatio | Очікуване qualifier ratio з методу | База для оцінки відхилення | Бажано | Так | Ideal | Ні
IntegrationType | Auto / Manual | Дає контекст, як отриманий результат | Бажано | Часто так | Ideal | Ні
CalibrationLevel | Рівень калібратора | Потрібно для побудови / перевірки калібрування | Бажано | Так | Ideal | Ні
CalculatedConcentration | Розрахована концентрація | Фінальний кількісний результат | Бажано | Так | Ideal | Ні
AccuracyPercent | Відсоток точності | Дозволяє оцінити надійність результату по стандартам/QC | Бажано | Так | Ideal | Ні
ResponseFactor / RelativeResponseFactor | Відгук аналіта відносно концентрації | Корисно для контролю калібрування | Опційно | Так | Ideal | Ні
OutlierFlag | Ознака викиду | Дає готовий прапорець для виключення сумнівних точок | Бажано | Так | Ideal | Ні
BlankType | Solvent / Process / Instrument blank | Дуже корисно для artifact detection | Дуже бажано | Зазвичай не з коробки, краще додавати окремо | Ideal | Так
QCFlag | Ознака QC-зразка | Потрібно для drift control і оцінки стабільності | Дуже бажано | Часто через sample metadata | Ideal | Ні
CarryoverFlag | Ознака можливого переносу | Корисно для автоматичного зниження confidence | Бажано | Частіше обчислюється окремим правилом | Ideal | Ні